P1060973 FPGA Register Map

- 各模块的寄存器列表

| 地址 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| COUNTER_ADDR | 0x00000000 | COUNTER address |
| SP1_ADDR | 0x00010000 | Scratch Pad 1 address |
| SP2_ADDR | 0x00020000 | Scratch Pad 2 address |
| CLOCK_ADDR | 0x00030000 | CLOCK module address |
| ILIM_DAC_ADDR | 0x00040000 | ILIM address |
| PWR_IF_ADDR | 0x00050000 | Power IF address |
| GANTRY_EMOPS_ADDR | 0x00050001 | Gantry EMOPS address |
| GANTRY_96V_IF_ADDR | 0x00050002 | GANTRY 96V IF address |
| GANTRY_BRAKE_IF_ADDR | 0x00050003 | GANTRY BRAKE IF address |
| SPD_DMD_IF_ADDR | 0x00050004 | SPD DMD IF address |
| SPD_EMOPS_IF_ADDR | 0x00050005 | SPD EMOPS IF address |
| LIFT_MOTOR_SENSOR_IF_ADDR | 0x00050006 | LIFT MOTOR SENSOR IF address |
| LIFT_96V_IF_ADDR | 0x00050007 | LIFT 96V IF address |
| STAND_IF_ADDR | 0x00050008 | STAND IF address |
| SERVICE_PENDANT_IF_ADDR | 0x00050009 | SERVICE PENDANT IF address |
| MAINS_LEVEL_IF_ADDR | 0x0005000A | MAINS LEVEL IF address |
| EXT_BRAKE_IF_ADDR | 0x0005000B | EXT BRAKE IF address |
| CCHL_IF_ADDR | 0x0005000C | CCHL IF address |
| ADCSELMUX_IF_ADDR | 0x0005000D | ADCSELMUX IF address |
| DEBUG_IF_ADDR | 0x0005000E | DEBUG IF address |
| GPIO_FREE_IF_ADDR | 0x0005000F | GPIO FREE IF address |
| SHUNT_EN_CNT_ADDR | 0x00050010 | SHUNT EN CNT address |
| ADC_ADDR | 0x00060000 | Analog to Digital converter |
| GANTRY_MOT_ADDR | 0x00070000 | Gantry Motor address |
| GANTRY_BRK1_ADDR | 0x00071000 | Gantry Brake1/ret address |
| GANTRY_BRK2_ADDR | 0x00072000 | Gantry Brake2/ret address |
| GANTRY_BRK3_ADDR | 0x00073000 | Gantry Brake3/ret address |
| GANTRY_BRK1_RET_ADDR | 0x00074000 | Gantry Brake1_ret address |
| GANTRY_BRK2_RET_ADDR | 0x00075000 | Gantry Brake2_ret address |
| GANTRY_BRK3_RET_ADDR | 0x00076000 | Gantry Brake3_ret address |
| LIFT_MOT_ADDR | 0x00080000 | Lift Motor address |
| MSSB_STN_ADDR | 0x00090000 | MSSB address |
| MSSB_SRV_ADDR | 0x00091000 | MSSB address |
| EEP_ADDR | 0x000B0000 | EEPROM address |

- 时钟频率计数模块OSCILLATOR_COUNTER

该模块用于ATP测试项8.1.5 Test Clock output of U55。

- 寄存器列表

| 偏移地址 | 名称 | 读写 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | 控制寄存器 CNTRL Register | R/W | 3 bits | control[0]=Start control[1]=Reset control[2]=In Progress |
| 0x1 | 计数寄存器 Counter Register | R | 16 bits | 只读，当前计数值 |
| 0x2 | Scratch Pad | R/W | 32 bits | 通用寄存器，可读写 |

- 详细说明

  - 控制寄存器（CNTRLR, 0x0）

    - [0] Start Measurement（写1启动一次测量）

    - [1] Reset Counter（写1复位计数器）

    - [2] Measurement In Progress（只读，测量进行中）

  - 计数寄存器（COUNTR, 0x1）

    - [15:0] 计数值（只读）

  - Scratch Pad寄存器（SPR, 0x2）

    - [31:0] 通用数据寄存器（可读写）

- 示例

Step-1. OPB Read Scratch Pad Register@(0x00000002), return 32’h00003c4e

Step-2. OPB Write 32’h3 to CNTRL Register@(0x0000000)

Step-3. OPB Read Counter Register @(0x00000001), check return value

Counter Value = 100M/2k = 50,000 (0xC350) (+/ 50）

Freq Value = Counter_Value * 2k +/ 0.1M

- SCRATCHPAD Register模块

该模块用于ATP测试项8.1.4 DSP to FPGA communication Test

- 这个模块用于测试上位机和FPGA之间的通信，可访问的寄存器列表如下：

| 名称/OPB地址 | 访问类型 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dev_sp1 0x00010000 | R/W | 32 bits | Scratch Pad 1 | 0x12345678 |
| dev_sp2 0x00020000 | R/W | 32 bits | Scratch Pad 2 | 0x9abcbeef |

- 说明

- 该模块实现了两个32位通用寄存器（Scratch Pad），支持独立读写。

- 复位时，dev_sp1 和 dev_sp2 分别初始化为 0x12345678 和 0x9abcbeef。

- 示例

Step-1. OPB Read dev_sp1 @0x0001_0000

Step-2. OPB Read dev_sp2 @0x0002_0000

Step-3. OPB Write dev_sp1 @0x0001_0000

Step-4. OPB Write dev_sp2 @0x0002_0000

Step-5. OPB Read dev_sp1 @0x0001_0000

Step-6. OPB Read dev_sp2 @0x0002_0000

- 时钟生成模块(CLK_GEN)

注意：该模块用于配置内部时钟参数，无需修改！

寄存器列表如下：

| 地址宏定义 | 偏移地址 | 名称/功能 | 位宽 | 读写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULSE_5US_ADDR | 1 | pulse5us_div | 16位 | R/W | 5us脉冲分频系数 | 250 |
| PULSE_50US_ADDR | 2 | pulse50us_div | 16位 | R/W | 50us脉冲分频系数 | 2500 |
| PULSE_500US_ADDR | 3 | pulse500us_div | 16位 | R/W | 500us脉冲分频系数 | 25000 |
| PULSE_100US_ADDR | 4 | pulse100us_div | 16位 | R/W | 100us脉冲分频系数 | 5000 |
| CLK_2MHZ_ADDR | 5 | clk2meghz_div | 16位 | R/W | 2MHz时钟分频系数 | 25 |

- DAC模块

- 该模块用于DACx0504的测试，覆盖ATP测试项8.1.9 DAC_OUT signal Test at U62 Pin 5 等。

| 地址宏定义 | 地址 | 名称/功能 | 位宽 | 读写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC0_ADDR | 0x8 | DAC0数据 | 16bit | R/W | DAC通道0数据 |
| DAC1_ADDR | 0x9 | DAC1数据 | 16/24 | R/W | DAC通道1数据 |
| DAC2_ADDR | 0xA | DAC2数据 | 16/24 | R/W | DAC通道2数据 |
| DAC3_ADDR | 0xB | DAC3数据 | 16/24 | R/W | DAC通道3数据 |

- 说明

  - 写DAC0/1/2/3数据寄存器，DAC的输出对应的电平

  - Out = Data/65536*5

- 举例：DAC-ADC环回测试

STEP-1. OPB Write DAC data for VOUT3

STEP-2. OPB Write to select DAC_OUT_loopback as ADC input

- Measure Voltage @TP70 (4.99V for DAC data = 0xFFFF )

- Measure Voltage @TP70 (2.50V for DAC data = 0x8000 )

STEP-3. OPB Write to reset ADC Reg

STEP-4. OPB Write to Trigger ADC

STEP-5. OPB Read for ADC Status

STEP-6. OPB Read for ADC Result

  - ADC Data = 0Xff51 /65535*5=4.98V When DAC data = 0xFFFF

  - ADC Data = 0X7FE0 /65535*5=2.49V When DAC data = 0x8000

- GPIO模块

该模块用于读写FPGA GPIO。

- 寄存器地址与功能列表如下：

| 地址（宏定义） | 地址值 | 寄存器名称 | 位宽 | 读写 | 复位值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PWR_IF | 0x00050000 | POWER_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 电源接口 |
| GANTRY_EMOPS | 0x00050001 | GANTRY_EMOPS_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 龙门EMOPS接口 |
| GANTRY_96V_IF | 0x00050002 | GANTRY_96V_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 龙门96V接口 |
| GANTRY_BRAKE | 0x00050003 | GANTRY_BRAKE_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 龙门刹车接口 |
| SPD_DMD_IF | 0x00050004 | SPD_DMD_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | SPD DMD接口 |
| SPD_EMOPS_IF | 0x00050005 | SPD_EMOPS_IF_REG | 32位 | R/W | 0x10 | SPD EMOPS接口 |
| LIFT_MOTOR_SENSOR | 0x00050006 | LIFT_MOTOR_SENSOR_IF_REG | 32位 | R/W | 0x01 | 升降电机传感器接口 |
| LIFT_96V_IF | 0x00050007 | LIFT_96V_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 升降96V接口 |
| STAND_IF | 0x00050008 | STAND_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | STAND接口 |
| SERVICE_PENDANT | 0x00050009 | SERVICE_PENDANT_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 服务手柄接口 |
| MAINS_LEVEL_IF_ADDR | 0x0005000A | MAINS_LEVEL_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | MAINS LEVEL接口 |
| EXT_BRAKE_IF | 0x0005000B | EXT_BRAKE_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 外部刹车接口 |
| CCHL_IF | 0x0005000C | CCHL_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | CCHL接口 |
| ADCSELMUX_IF | 0x0005000D | ADCSELMUX_IF_REG | 32位 | R/W | 0xF8 | ADC选择多路复用接口 |
| DEBUG_IF | 0x0005000E | DEBUG_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 调试接口 |
| GPIO_FREE_IF | 0x0005000F | GPIO_FREE_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 通用GPIO |
| SHUNT_EN_CNT | 0x00050010 | SHUNT_EN_CNT_MAX_REG | 32位 | R/W | 250000000 | 分流使能计数最大值（2.5s） |

- GPIO Output

// 参考GPIO.v

// GPIO Outputs

assign FAN_EN               = POWER_IF_REG[0];

assign P12V_ISO_EN          = POWER_IF_REG[1];

assign WD_TRIG              = POWER_IF_REG[2];

assign P24V_GNT_EMOPS_EN    = GANTRY_EMOPS_IF_REG[0];

assign GNT_EMOPS_EN         = GANTRY_EMOPS_IF_REG[1];

assign GNT_MOT_PWR_EN       = GANTRY_96V_IF_REG[0];

assign GNT_BRK_PWR_EN       = GANTRY_96V_IF_REG[1];

assign GNT_SHUNT_EN         = GANTRY_96V_IF_REG[2];

assign GNT_BRK_EXT_EN       = GANTRY_BRAKE_IF_REG[0];

assign GNT_BRK_SW_MON       = GANTRY_BRAKE_IF_REG[1];

assign GNT_HW_EN_MON        = SPD_DMD_IF_REG[0];

assign LFT_ST_DISB_MON      = SPD_DMD_IF_REG[1];

assign LFT_HW_EN_MON        = SPD_DMD_IF_REG[2];

assign GNT_ST_DISB_MON      = SPD_DMD_IF_REG[3];

assign DMD_PWR_OK           = SPD_DMD_IF_REG[4];

assign SPARE_MON            = SPD_DMD_IF_REG[5];

assign EMOPS_STAT1          = SPD_EMOPS_IF_REG[0];

assign EMOPS_STAT2          = SPD_EMOPS_IF_REG[1];

assign LFT_ROT_BRK_RLS      = SPD_EMOPS_IF_REG[2];

assign LAT_LNG_BRK_RLS      = SPD_EMOPS_IF_REG[3];

assign SRVC_CCH_GNT_N       = SPD_EMOPS_IF_REG[4];

assign EM_CCH_24V_EN        = SPD_EMOPS_IF_REG[5];

assign LFT_HALL_PWR_EN_N    = LIFT_MOTOR_SENSOR_IF_REG[0];

assign P24V_LFT_EMOPS_EN    = LIFT_96V_IF_REG[0];

assign LFT_SHUNT_EN         = LIFT_96V_IF_REG[1];

assign LFT_EMOPS_EN         = LIFT_96V_IF_REG[2];

assign LFT_MOT_PWR_EN       = LIFT_96V_IF_REG[3];

assign EXOPS_GNT_24V_EN     = STAND_IF_REG[0];

assign PAN_24V_SW           = SERVICE_PENDANT_IF_REG[0];

assign EXT_BRK1_DRV_EN      = EXT_BRAKE_IF_REG[0];

assign EXT_BRK2_DRV_EN      = EXT_BRAKE_IF_REG[1];

assign EXT_BRK3_DRV_EN      = EXT_BRAKE_IF_REG[2];

assign LFT_SER_CLK          = CCHL_IF_REG[0];

assign LFT_SER_SYNC         = CCHL_IF_REG[1];

assign LFT_SER_DATA0        = CCHL_IF_REG[2];

assign LFT_SER_DATA1        = CCHL_IF_REG[3];

assign AD_SEL0              = ADCSELMUX_IF_REG[0];

assign AD_SEL1              = ADCSELMUX_IF_REG[1];

assign AD_SEL2              = ADCSELMUX_IF_REG[2];

assign AD_MUX1_N            = (ADCSELMUX_IF_REG[7:3] == 5'b11110) ? 1'b0 : 1'b1; // AD_MUX1_N is active low

assign AD_MUX2_N            = (ADCSELMUX_IF_REG[7:3] == 5'b11101) ? 1'b0 : 1'b1; // AD_MUX2_N is active low

assign AD_MUX3_N            = (ADCSELMUX_IF_REG[7:3] == 5'b11011) ? 1'b0 : 1'b1; // AD_MUX3_N is active low

assign AD_MUX4_N            = (ADCSELMUX_IF_REG[7:3] == 5'b10111) ? 1'b0 : 1'b1; // AD_MUX4_N is active low

assign AD_MUX5_N            = (ADCSELMUX_IF_REG[7:3] == 5'b01111) ? 1'b0 : 1'b1; // AD_MUX5_N is active low

assign DBUG_MISO            = DEBUG_IF_REG[0];

assign GPIO2                = GPIO_FREE_IF_REG[0];

assign GPIO3                = GPIO_FREE_IF_REG[1];

assign GPIO5                = GPIO_FREE_IF_REG[2];

- GPIO Input

| Input信号 | 寄存器及位 |
| --- | --- |
| P24V_GOOD_N | POWER_IF_REG[16] |
| FAN_FAIL_N | POWER_IF_REG[17] |
| P24V_GNT_EMOPS_PG | GANTRY_EMOPS_IF_REG[16] |
| P12V_ACT_DIODE_ON_N | GANTRY_EMOPS_IF_REG[17] |
| OC_V_GNT_MOT_DRV | GANTRY_96V_IF_REG[16] |
| OC_V_GNT_BRK_DRV | GANTRY_96V_IF_REG[17] |
| GNT_MOT_PWR_FLT_N | GANTRY_96V_IF_REG[18] |
| GNT_BRK_PWR_FLT_N | GANTRY_96V_IF_REG[19] |
| GNT_EMOPS_OV_L | GANTRY_96V_IF_REG[20] |
| P5V_ISO_MON_GNT | GANTRY_96V_IF_REG[21] |
| GNT_SHUNT_ON | GANTRY_96V_IF_REG[22] |
| P5V_ISO_MON_LFT | GANTRY_96V_IF_REG[23] |
| PWM_BRK_EXT_FAULT | GANTRY_BRAKE_IF_REG[16] |
| GNT_BRK1_FB_N | GANTRY_BRAKE_IF_REG[17] |
| GNT_BRK2_FB_N | GANTRY_BRAKE_IF_REG[18] |
| GNT_BRK3_FB_N | GANTRY_BRAKE_IF_REG[19] |
| SPDIO_FLT_N | SPD_DMD_IF_REG[16] |
| SPD2_24V_STATUS_N | SPD_DMD_IF_REG[17] |
| LFT_ST_DISB | SPD_DMD_IF_REG[18] |
| LFT_HW_EN_N | SPD_DMD_IF_REG[19] |
| GNT_ST_DISB | SPD_DMD_IF_REG[20] |
| GNT_HW_EN_N | SPD_DMD_IF_REG[21] |
| EM_DOWN_LIMIT | SPD_EMOPS_IF_REG[16] |
| EM_UP_LIMIT | SPD_EMOPS_IF_REG[17] |
| CCH_LFT_MOT_EN_N | SPD_EMOPS_IF_REG[18] |
| CCH_LFT_DWN_N | SPD_EMOPS_IF_REG[19] |
| CCH_LAT_LNG_FLOAT_N | SPD_EMOPS_IF_REG[20] |
| EMO_GOOD_N | SPD_EMOPS_IF_REG[21] |
| SITE_24V_PWR_OK_N | SPD_EMOPS_IF_REG[22] |
| SPD_EMOPS_FLT_N | SPD_EMOPS_IF_REG[23] |
| LFT_HALL_PWR_OK | LIFT_MOTOR_SENSOR_IF_REG[16] |
| LFT_HALL_SNS1_N | LIFT_MOTOR_SENSOR_IF_REG[17] |
| LFT_HALL_SNS2_N | LIFT_MOTOR_SENSOR_IF_REG[18] |
| LFT_HALL_SNS3_N | LIFT_MOTOR_SENSOR_IF_REG[19] |
| P24V_LFT_EMOPS_PG | LIFT_96V_IF_REG[16] |
| OC_V_LFT_MOT_DRV | LIFT_96V_IF_REG[17] |
| LFT_SHUNT_ON | LIFT_96V_IF_REG[18] |
| LFT_EMOPS_OV_L | LIFT_96V_IF_REG[19] |
| LFT_MOT_PWR_FLT_N | LIFT_96V_IF_REG[20] |
| GNT_CCW_LIMIT | STAND_IF_REG[16] |
| GNT_CW_LIMIT | STAND_IF_REG[17] |
| MAINS_LEVEL_FB | MAINS_LEVEL_IF_REG[16] |
| LFT_SERIO_FLT_N | CCHL_IF_REG[16] |
| LFT_MTN_EN_N | CCHL_IF_REG[17] |
| LFT_SER_PAGE_SEL_N | CCHL_IF_REG[18] |
| LFT_DOWN_LIMIT | CCHL_IF_REG[19] |
| LFT_UP_LIMIT | CCHL_IF_REG[20] |
| DBUG_MOSI | DEBUG_IF_REG[16] |
| DBUG_CS_N | DEBUG_IF_REG[17] |
| DBUG_SCLK | DEBUG_IF_REG[18] |
| DBUG_ACTIVE | DEBUG_IF_REG[19] |

- 示例：读写Power相关GPIO

如下命令使能FAN_EN和P12V_ISO_EN

5A 00 05 00 00 00 00 00 03 A5

如下命令读取FAN_EN和P12V_ISO_EN，P24V_GOOD_N, FAN_FAIL_N

5B 00 05 00 00 00 00 00 00 A4

查找对应的bit得到GPIO的状态。

- 特例：SHUNT_EN

OPB_DATA[31]=1将使能SHUNT测试，GNT_SHUNT_EN输出只持续2.5s

类似的方法测试LFT_SHUNT_EN，命令如下：

- ADC模块

该模块用于ADC ADS8864的测试, 覆盖ATP测试项8.6.21-8.6.26等。

- 寄存器定义如下

| 地址宏定义 | 地址范围 | 名称/功能 | 位宽 | 读写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D_RAM_ADDR | 0x000-0x3FF | 数据RAM | 16位 | R | 采集数据存储区 | 0 |
| CNTRL_ADDR | 0x800 | 控制寄存器 | 3位 | R/W | control[1]: start, control[2]: reset | 0 |
| CLK_DIV_AQ_ADDR | 0x802 | 采样时钟分频 | 16位 | R/W | 采样时钟分频系数 | 250 |
| CLK_DIV_SD_ADDR | 0x804 | 串行时钟分频 | 16位 | R/W | 串行数据时钟分频系数 | 3 |
| D_LENGTH_ADDR | 0x806 | 采样长度 | 10位 | R/W | 采集数据点数, Max=1024 | 5 |
| STATUS_ADDR | 0x808 | 状态寄存器 | 4位+1 | R | status[0]:busy [1]:done [2]:aq timeout [3]:busy timeou [31]:ADC_SDOUT | 0 |
| STATE_ADDR | 0x80A | 状态机状态 | 5位 | R | 当前状态机状态 | 0 |
| SP_ADDR | 0x900 | SP寄存器 | 16位 | R | 调试/辅助寄存器 | 0x1122 |

- 说明

- 数据RAM：0x000~0x3FF，采集到的ADC数据，16位宽，只读。

- 控制寄存器：写入可启动采样、复位模块，读出当前控制状态。

- 分频寄存器：可配置采样时钟和串行数据时钟分频系数。无特殊需求，不用修改！

- 采样长度：设置一次采集的数据点数。

- 状态寄存器：包含采集状态、完成标志、超时等信息。

- 状态机状态：可读出当前状态机的状态码，用于辅助调试。

- SP寄存器：辅助/调试用途。

- 举例

STEP1. 配置ADC SEL_MEX，选择哪一路采样信号，参考Section-6.GPIO模块

STEP2. 复位ADC寄存器

STEP3. 配置采样长度

STEP4. 触发ADC采数

STEP5. 读ADC状态

STEP6. 读ADC结果

- Gantry Motor模块

该模块用于Gantry 3相电机驱动的测试, 覆盖ATP测试项8.9 Gantry Motor Test

举例1 – 测试模式0：

STEP-1. OPB WRITE配置测试模式0

- PWM输出由START和STOP消息控制

STEP-2. OPB WRITE发送START命令，触发PWM输出

STEP-3. OPB WRITE 发送STOP命令，关闭PWM输出

PWM输出波形（A/B两相，频率333.3Hz,相差120度）

举例2– 测试模式1：

STEP-1. OPB WRITE配置测试模式1

- PWM输出由START和STOP消息控制

- PWM输出100ms后将自动关断

- OC_V_GNT_MOT_DRV也会触发关断

STEP-2. OPB WRITE Dummy PWM Param1(不能省略!)

STEP-3. OPB WRITE Dummy PWM Param2(不能省略!)

STEP-4. OPB WRITE Dummy PWM Param3(不能省略!)

STEP-5. OPB WRITE发送START命令，触发PWM输出

STEP-6. OPB Read Status Register @offset 0x06

- Bit-0: 1 indicates Motor Overcurrent was triggered

测试GNT_PWM_PHA_HI输出波形如下图：

- Gantry BRK1模块

该模块用于Gantry Brake驱动的测试, 覆盖ATP测试项8.9 Gantry Motor Test

示例1. 测试模式0

STEP-1. OPB WRITE配置测试模式0

- 5A 00 07 10 00 00 0F A0 03 A5

STEP-2. OPB WRITE DUMMY PARAM1 (不能省略!)

STEP-3. OPB WRITE DUMMY PARAM2 (不能省略!)

STEP-4. OPB WRITE DUMMY PARAM3 (不能省略!)

STEP-5. OPB WRITE配置BRK占空比，最大值为311, PWM Freq is fixed as 40kHz

STEP-6. OPB WRITE发送START命令，触发PWM输出

STEP-7. OPB WRITE发送STOP命令，触发PWM输出

- 5A 00 07 10 05 00 00 00 02 A5

观察GNT_BRK1_PWM_HI输出如下图，调整占空比，可以看到输出波形随着变化。

示例1. 测试模式1

STEP-1. OPB WRITE配置测试模式1，和测试时长(最大为5000*25us=125ms)

STEP-2. OPB WRITE DUMMY PARAM1 (不能省略!)

STEP-3. OPB WRITE DUMMY PARAM2 (不能省略!)

STEP-4. OPB WRITE DUMMY PARAM3 (不能省略!)

STEP-5. OPB WRITE配置BRK占空比，最大值为311

STEP-6. OPB WRITE发送START命令，触发PWM输出

观察GNT_BRK1_PWM_HI输出如下图，受限于示波器分辨率，PWM_HI输出占空比看起来是100%

- Gantry BRK2模块

该模块用于Gantry Brake驱动的测试, 覆盖ATP测试项8.9 Gantry Motor Test

参考9.Gantry BRK1模块，注意寄存器基地址不同

- Gantry BRK3模块

该模块用于Gantry Brake驱动的测试, 覆盖ATP测试项8.9 Gantry Motor Test

参考9.Gantry BRK1模块，注意寄存器基地址不同

- Gantry BRK1_RET模块

该模块用于Gantry Brake驱动的测试, 覆盖ATP测试项8.9 Gantry Motor Test

参考9.Gantry BRK1模块，注意寄存器基地址不同

- Gantry BRK2_RET模块

该模块用于Gantry Brake驱动的测试, 覆盖ATP测试项8.9 Gantry Motor Test

参考9.Gantry BRK1模块，注意寄存器基地址不同

- Gantry BRK3_RET模块

该模块用于Gantry Brake驱动的测试, 覆盖ATP测试项8.9 Gantry Motor Test

参考9.Gantry BRK1模块，注意寄存器基地址不同

- LIFT Motor模块

该模块用于LIFT 3相电机驱动的测试, 覆盖ATP测试项8.10 LIFT Motor Test

参考8.Gantry Motor模块,注意两者的地址不一样，测试命令如下：

- MSSB STN模块

该模块用于MSSB STN(U86)的测试, 覆盖ATP测试项8.4.10-8.4.12

- 寄存器列表

| 偏移地址 | 名称/功能 | 位宽 | 读写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | mssb_config | 32位 | R/W | [31]:trans_start，写1启动传输，自动清零；[19:0]:trans_bytes，传输字节数 |
| 0x1 | mssb_status | 32位 | R | [1:0]：00=busy，01=完成无错，11=完成有错 |
| 0x2 | mssb_recv_bytes | 32位 | R | [19:0]: 实际接收字节数 |
| 0x3 | mssb_error_bytes | 32位 | R | [19:0]: 错误字节数 |

- 说明

  - mssb_config

- [31] trans_start：写1启动传输，自动清零

- [19:0] trans_bytes：本次要传输的字节数（最大1M，默认10K）

  - mssb_status

- [1:0] 状态：00=busy，01=完成无错，11=完成有错

  - mssb_recv_bytes

- [19:0] 实际接收字节数

  - mssb_error_bytes

- [19:0] 错误字节数（接收数据与预期不符的字节数）

- 举例

参考MSSB SRV模块测试

- MSSB SRV模块

该模块用于MSSB SRV(U98)的测试, 覆盖ATP测试项8.4.10-8.4.12

参考MSSB STN模块的测试，注意两者的基地址不同：

`define MSSB_STN_ADDR           32'h00090000        /* MSSB address */

`define MSSB_SRV_ADDR           32'h00091000        /* MSSB address */

举例

- Connect RS422_RX+ to RS422_TX+, pin-4 to pin-5

- Connect RS422_RX- to RS422_TX-, pin-9 to pin-10

STEP-1. OPB Write to trigger MSSB Test, TRANS_BYTES = 0x2710 (10K)

STEP-2. OPB Read for MSSB Status, the return value shall be 0x01

STEP-3. OPB Read for MSSB Recv Bytes, it shall be 0x2701 (10K)

STEP-4. OPB Read for MSSB Err Bytes, it shall be 0

- EEPROM模块

该模块用于EEPROM(U65)的测试。

Example

为了节省测试时间，两条命令可以组装成一条命令，如下：

写了一段python测试EEPROM的读写时间，见eeprom_test.py。先写入数据到一段EEPROM，然后读出并进行校验。注意：EEPROM 25XX640A的最大存储空间是8192 bytes. 测试结果如下：

| 数据长度 | 读写时间(second) |
| --- | --- |
| 128 | 1.32 |
| 1024 | 10.53 |
| 4096 | 42.32 |
| 8192 | 84.65 |

更新：

- EEPROM Page Write

  - Write page data registers, 32 bytes consists of 8 x 4 bytes

OPBWrite(address=0x00B00010, data=word0)

OPBWrite(address=0x00B00011, data=word1)

OPBWrite(address=0x00B00012, data=word2)

OPBWrite(address=0x00B00013, data=word3)

OPBWrite(address=0x00B00014, data=word4)

OPBWrite(address=0x00B00015, data=word5)

OPBWrite(address=0x00B00016, data=word6)

OPBWrite(address=0x00B00017, data=word7)

  - Write page control register, to select write/read and page number

OPBWrite(address=0x00B00001, data={0x88, 0x00, 0x80, page_num})

  - Wait 3ms for page write

- EEPROM Page Read

  - Write page control register, to select write/read and page number

OPBWrite(address=0x00B00001, data={0x80, 0x00, 0x80, page_num})

  - Wait 3ms for page read

  - Read page data registers

Word0 = OPBRead(address=0x000B0018)

Word1 = OPBRead(address=0x000B0019)

Word2 = OPBRead(address=0x000B001A)

Word3 = OPBRead(address=0x000B001B)

Word4 = OPBRead(address=0x000B001C)

Word5 = OPBRead(address=0x000B001D)

Word6 = OPBRead(address=0x000B001E)

Word7 = OPBRead(address=0x000B001F)